## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de AGULHAS PARA BIÓPSIAS, GUIAS E INSUMOS PARA EXAMES
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de AGULHAS PARA BIÓPSIAS, GUIAS E INSUMOS PARA EXAMES
|  | Período: | 2025/2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
GRUPO 01 (itens 1 e 2)
1 | 475100 | PROVPPS020089 | 11339 |  | Bocal descartável tipo TUBETES para ESPIROMETRIA, confeccionado em PAPELÃO RESISTENTE, DIMENSÕES: 70 mm x 28,5 mm x 30,5 mm (comprimento x diâmetro interno x diâmetro externo), com película plastificada na parte externa, evitando que o bocal cole nos lábios do paciente durante o teste de espirometria. Com dados de identificação e registro na Anvisa. | UNIDADE | 1500
2 | 479626 | EBS11876 | 246751 |  | FILTRO ANTIBACTERIANO para ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO COSMED. MATERIAL EM POLIESTIRENO E FILTRO HEPA. Eficiência de filtração superior a 99,9%, compatível com ESPIRÔMETRO COSMED. Deve possuir registro ativo na Anvisa e atender a legislação vigente. USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 1500
ITENS INDEPENDENTES (DIVERSOS)
3 | 475104 | EBS07450 | 261025 |  | BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, tamanho ADULTO, material em PLÁSTICO resistente, com tira elástica em material lavável, atóxico, NÃO ESTÉRIL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS | UNIDADE | 20
4 | 429072 | EBS08870 | 291228 |  | CANETA ESPECIAL PARA ELETROCARDIÓGRAFO, Caneta hidrográfica, ponta de aço inox 0.5 mm (escrita ultra fina). Com tampa, não deixa resíduo. Tinta líquida preta. Não recarregável. TIPO PILOT ROLLING BALL V5 0,5MM, OU SIMILAR COMPATÍVEL COM O ELETROCARIOGRAFO DIXTAL EP-3 | UNIDADE | 65
5 | 381173 | EBS02501 | 403195 |  | MEIO DE CULTURA, EM PLACA DE PETRI BIPARTIDA, ÁGAR CLED/MACCONKEY, APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, PLACA 90 MM. | PLACA | 5000
6 | 453561 | EBS13072 | 403257 |  | Papel para ECG - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIÓGRAFO. DIMENSÕES: CERCA DE 210 mm X 30 m. TIPO IMPRESSORA EM BOBINA, USO P/ ELETROCARDIÓGRAFO MODELO CARDIOCARE 2000 DA MARCA BIONOET. - Apresentação: UNIDADE. | ROLO | 150
7 | 415180 | EBS11543 | 290880 |  | FILME RADIOLÓGICO, TIPO MAMOGRAFIA, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 20 X 25. Obs.: Compatível com a impressora DryStar 5503 AGFA | CAIXA COM 100 UNIDADES | 10
8 | 415181 | EBS07488 | 291215 |  | FILME RADIOLÓGICO, TIPO MAMOGRAFIA, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 25 X 30. Obs.: Compatível com a impressora DryStar 5503 AGFA | CAIXA COM 100 UNIDADES | 20
9 | 415184 | EBS11545 | 401833 |  | FILME RADIOLÓGICO, TIPO MAMOGRAFIA, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 28 X 35. Obs.: Compatível com a impressora DryStar 5503 AGFA | CAIXA COM 100 UNIDADES | 40
10 | 415182 | EBS07490 | 290886 |  | FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 20 X 25. Obs.: Compatível com a impressora DryStar 5503 AGFA | CAIXA COM 100 UNIDADES | 5
11 | 415183 | EBS13238 | 291217 |  | FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 25 X 30. Obs.: Compatível com a impressora DryStar 5503 AGFA | CAIXA COM 100 UNIDADES | 25
12 | 415184 | EBS07489 | 291218 |  | FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 28 X 35. Obs.: Compatível com a impressora DryStar 5503 AGFA | CAIXA COM 100 UNIDADES | 15
13 | 447068 | EBS07068 | 403175 |  | CLIP PARA OBSTRUÇÃO NASAL DURANTE MANOBRA DA ESPIROMETRIA, para uso em espirômetro. Deve possuir registro ativo na Anvisa e atender a legislação vigente. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 150
14 | 381391 | EBS02118 | 280542 |  | Tira REATIVA PARA DOSAGEM DE GLICEMIA EM SANGUE FRESCO CAPILAR VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL. Tira com orifício de absorção sanguínea de fácil visibilidade e penetração do sangue, com adaptação segura, sem contato do sangue com o monitor, que proporcione a mensuração de glicose com enzima glicose específica e volume máximo de amostra sanguínea de aproximadamente 0,4 a 1,0 microlitro, faixa de medição de 20 mg/dl (ou menor) a 600 mg/dl (ou maior), tempo de teste de 10 a 30 segundos. Embalagem secundária individualizada. Embalagem segura e de fácil manuseio, com identificação do produto, data de fabricação, lote e validade, CONTENDO NO MÁXIMO 50 FITAS e 1 calibrador com código correspondente ao da fita, no caso de aparelhos que ainda necessitem calibração. Todo o material deve proporcionar leitura segura, manuseio fácil e seguro e atender à legislação vigente. COMODATO GLICOSÍMETRO | UNIDADE | 200000
15 | 461243 | EBS00556 | 89249 |  | Eletrodo DESCARTÁVEL ADULTO, MEDINDO ATÉ 45 MM DE COMPRIMENTO, composto de adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de metal, contra pino com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. Embalagem com 50 peças. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 200000
16 | 461248 | EBS00558 | 412077 |  | Eletrodo COM PINO DE CARBONO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, DESCARTÁVEL, ADULTO: hipoalergênico, impermeável; com superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose; com pino totalmente em carbono, possibilitando a utilização em exames de imagens e proporcionando alta condutividade dos impulsos elétricos; dispositivo de conexão universal; gel condutor sólido; com boa aderência, resistente a sudorese e ao esforço de estresse físico; termossensível, que suporte permanência de 24 horas. Características adicionais: Ambiente de Ressonância Magnética Modelo: Expression MR 400 PHILIPS. | UNIDADE | 1000
17 | 461264 | EBS08450 | 410621 |  | ELETRODO ADESIVO DE SUPERFÍCIE, DESCARTÁVEL, PARA USO EM ELETRONEUROMIOGRAFIA COM ELETRODOS DE GARRA DE JACARÉ OFERECE BOA ADERÊNCIA NA PELE, ALTA CONDUTIVIDADE, BAIXO RUÍDO. PELÍCULA CONDUTORA BANHADA EM PRATA E CLORETO DE PRATA (AG/AGCL). DIMENSÕES: 22 MM X 32 MM | UNIDADE | 1200
18 | 461277 | EBS05093 | 410620 |  | Eletrodo PARA MONITORIZAÇÃO NEURO, agulha, MONOPOLAR, ponta cônica, AÇO INOXIDÁVEL. COR: LARANJA, EXTENSÃO: 37MM, CALIBRE: 0,35 MM (28G). COM CABO PRÉ-CONECTADO DE 0,75 M. COMPATÍVEL COM TODOS OS ELETROMIÓGRAFOS QUE POSSUEM CONEXÃO PADRÃO TOUCH-PROOF (DIN 42802). DESCARTÁVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVE BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 400
19 | 461265 | EBS07952 | 408633 |  | ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) DE 1,50 METROS DE EXTENSÃO ou superior. Contato de superfície, reutilizável, alta durabilidade, cúpula de EEG EM PRATA, cabo resistente com fio flexível de 1,50 metros de extensão ou superior CONECTOR TOUCH-PROOF. Possuir registro Anvisa. | UNIDADE | 130
20 | 394593 | EBS02411 | 402643 |  | PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA ( EEG ); APRESENTAÇÃO POTE 1000G | POTE | 25
21 | 337283 | NÃO TEM ANVISA - SÓ IMETRO | 404173 |  | PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO DE SILICONE COM CORDÃO EM PVC. ATENUAÇÃO: 17 DB, ESTOJO COM CLIPE, TRÊS FLANGES CURVAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL AUDITIVO, CONFORTÁVEIS, HIGIÊNICOS E REUTILIZÁVEIS, ATÓXICOS E PRODUZIDOS COM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TAMANHO ÚNICO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A), EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). | UNIDADE | 2000
ITENS INDEPENDENTES (AGULHAS e GUIAS)
22 | 603025 | EBS02124 | 404593 |  | AGULHA TIPO CHIBA, CALIBRE 18 G X 20 CM, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ECOGÊNICA PARA A MELHOR VISUALIZAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 6 (SEIS) DISPARADORES EM FUNCIONAMENTO PLENO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEIS COM O ITEM) // APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UNIDADE | 150
23 | 603028 | EBS01240 | 270776 |  | AGULHA TIPO CHIBA, CALIBRE 20 G X 15 CM, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ECOGÊNICA PARA A MELHOR VISUALIZAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA. COMPONENTE I C/ BLOQUEADOR PROFUNDIDADE, COMPONENTE II C/ ESTILETE REMOVÍVEL. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 6 (SEIS) DISPARADORES EM FUNCIONAMENTO PLENO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEIS COM O ITEM)// APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UNIDADE | 20
24 | 603053 | PROVPPS020224 | 402883 |  | AGULHA DE BIÓPSIA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, APLICAÇÃO TECIDOS MOLES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 18 G X 16 CM, TIPO PONTA ECOGÊNICA, COMPONENTE GAVETA DE AMOSTRA DE 19 MM, COMPONENTE I P/ DISPARO AUTOMÁTICO, CONECTOR SISTEMA ENCAIXE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 6 (SEIS) DISPARADORES EM FUNCIONAMENTO PLENO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEIS COM O ITEM) | UNIDADE | 100
25 | 416626 | EBS12713 | 405575 |  | GUIA DE AGULHA DE BIÓPSIA PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO, EM LÁTEX, COMPATÍVEL COM AGULHA DE 16 A 22 G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PERMITE ACOPLAR AO TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO MEDISON. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO ANVISA. COMPATÍVEL COM O APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE VOLUSON S8. | UNIDADE | 250
26 | 605317 | EBS15636 | 10669 |  | AGULHA (CÂNULA) DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA (PARA RETIRADA DE FRAGMENTO ÓSSEO) 11 G X 100 MM (10 CM). TIPO JAMSHIDI. AGULHA COM PONTA SERRILHADA (CORTANTE EM ROSCA) NA EXTREMIDADE DISTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL/TRIFACETADA/DUPLO DIAMANTE. EMPUNHADURA ANATÔMICA, COM CONEXÃO PARA SERINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 180
27 | 605317 | EBS15638 | 409897 |  | AGULHA (CÂNULA) DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA (PARA RETIRADA DE FRAGMENTO ÓSSEO) 13 G X 100 MM (10 CM). TIPO JAMSHIDI. AGULHA COM PONTA SERRILHADA (CORTANTE EM ROSCA) NA EXTREMIDADE DISTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. MANDRIL COM PONTA PIRAMIDAL/TRIFACETADA/DUPLO DIAMANTE. EMPUNHADURA ANATÔMICA, COM CONEXÃO PARA SERINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 50
28 | 605313 | EBS15646 | 400471 |  | AGULHA (CÂNULA) DE MIELOGRAMA (PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA) 15 G, COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE 25 MM A 30 MM. DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSÃO DA AGULHA, COM PROTETOR DE AJUSTE MÁXIMO. AGULHA COM PONTA BISELADA NA EXTREMIDADE DISTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. MANDRIL COM PONTA BISELADA. EMPUNHADURA COM CONEXÃO PARA SERINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 50
29 | 605311 | EBS15649 | 400472 |  | AGULHA (CÂNULA) DE MIELOGRAMA (PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA) 16 G, COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE 25 MM A 30 MM. DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSÃO DA AGULHA, COM PROTETOR DE AJUSTE MÁXIMO. AGULHA COM PONTA BISELADA NA EXTREMIDADE DISTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. MANDRIL COM PONTA BISELADA. EMPUNHADURA COM CONEXÃO PARA SERINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 100
30 | 603043 | EBS08106 | 10715 |  | Agulha PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES (RENAL) 16 G x 15 a 20 cm - descartável, AÇO INOXIDÁVEL, com disparo semiautomático e introdutor COAXIAL compatível. Agulha centimetrada e RADIOPACA. Introdutor em AÇO INOXIDÁVEL, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. Possuir registro Anvisa. (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 6 (SEIS) DISPARADORES EM FUNCIONAMENTO PLENO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEIS COM O ITEM). | UNIDADE | 200
31 | 603055 | EBS05124 | 402601 |  | Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES tipo TRUCUT, 18 G x 250 mm, COM PENETRAÇÃO DE 18 mm a 25 mm; deve ser UTILIZADA EM PISTOLA 2.2, AUTOMÁTICA; conexão luer slip; cânula e mandril COM PONTA BISELADA; cânula e mandril confeccionados EM AÇO INOXIDÁVEL; mandril com GAVETA DE 19 a 22 mm para retirada da amostra (gaveta invertida - próstata); cânula externa com marcação centímetro a centímetro para facilitar a localização precisa da área de interesse; PONTA ECOGÊNICA. DESCARTÁVEL. USO ÚNICO. deve ser visível ao ultrassom; deve estar embalado em material que promova barreira microbiana com abertura asséptica de fácil manuseio; a embalagem deve ter os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme legislação vigente na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE.(A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 6 (SEIS) DISPARADORES EM FUNCIONAMENTO PLENO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEIS COM O ITEM) | UNIDADE | 250
32 | 611211 | EBS05118 | 406687 |  | Agulha PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 17 G x 100 mm - descartável, AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, ESTÉRIL, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e PONTA ECOGÊNICA, agulha introdutora coaxial, com mandril, conector luer transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 6 (SEIS) DISPARADORES EM FUNCIONAMENTO PLENO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEIS COM O ITEM)// Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 80
33 | 603047 | EBS02115 | 290891 |  | Agulha DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, 14 G x 10 cm - descartável, estéril, MANDRIL COM GAVETA DE 17 mm para armazenamento do fragmento (guilhotina), AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, estéril, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e ponta ecogênica para melhor visualização pela ultrassonografia. Compatível com instrumento automático de biópsia (pistola especificada em edital). Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. (A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 6 (SEIS) DISPARADORES EM FUNCIONAMENTO PLENO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEIS COM O ITEM) // Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 450
34 | 603048 | EBS07961 | 411061 |  | Agulha DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, 14 G x 16 cm - descartável, ESTÉRIL, MANDRIL COM GAVETA DE 17 mm para armazenamento do fragmento (guilhotina), AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, ESTÉRIL, cânula centimetrada com MARCAÇÃO ECOGÊNICA de um em um centímetro e PONTA ECOGÊNICA para melhor visualização pela ultrassonografia. CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ TUMORES MAMÁRIOS. Compatível com instrumento automático de biópsia (pistola especificada em edital). Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 100
35 | 603027 | EBS02122 | 10839 |  | AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO LOCALIZAÇÃO NÓDULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 20 G X 10 CM, TIPO PONTA PONTA ECOGÊNICA, COMPONENTE I C/ BLOQUEADOR PROFUNDIDADE, COMPONENTE II FIO GUIA C/ GANCHO SIMPLES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ CÂNULA DE PROTEÇÃO, CONECTOR CANHÃO POLICARBONATO,TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | UNIDADE | 36
ITENS INDEPENDENTES (Tubo para coleta de amostra biológica)
36 | 379948 | EBS09580 | 413551 |  | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com heparina de sódio; volume 6 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo. | UNIDADE | 1200